## Slide 1: Почему так важно контролировать воспроизводимость в обеспечении качества?
Колупаев В.Е. Эксперт Международной Ассоциации «Шесть сигм» (IASSC), к.м.н.

## Slide 2
Для уверенности в точности (правильности и воспроизводимости) результатов необходим как внешний, так и внутренний контроль качества
  Внутрилабораторный контроль
Цель - оценка стабильности и воспроизводимости получаемых результатов
Проверка работы приборов и реагентов (а также персонала, условий среды и т.п.)
  Внешняя оценка качества
Цель – оценка правильности результатов
Проверка, насколько результаты, получаемые в данной лаборатории отличаются от результатов работы в других лабораториях , использующих такие же или другие приборы и реагенты
Виды лабораторного контроля качества
Notes: 2

## Slide 3: Термины: точность, правдоподобие, НИ

## Slide 4: Неопределенность измерений (определение)
3.19 неопределенность измерений, НИ (measurement uncertainty, MU) – неотрицательный параметр, характеризующий разброс значений величины, приписываемых измеряемой величине, на основе используемой информации.
Примечание 2 : Параметром может быть, например, стандартное отклонение (SD), называемое стандартной НИ (или кратное ему заданное значение) или половина ширины интервала, имеющая заданную вероятность охвата.
Примечание 5 : Все измерения имеют смещение (3.1) и неточность. Например, повторные измерения образца, выполненные в условиях повторяемости, обычно дают разные значения для одной и той же измеряемой величины. Поскольку все различные значения могут быть разумно отнесены к одному и тому же количеству измеряемой величины, существует неопределенность относительно того, какое значение следует указывать в качестве значения измеряемой величины.
Примечание 6: Основанная на имеющихся данных об аналитических характеристиках данной процедуры измерения, оценка НИ обеспечивает интервал значений, который, как полагают, включает фактическое значение измеряемой величины с заданным уровнем достоверности.
Примечание 7: Доступные данные об аналитических характеристиках данной процедуры измерения обычно включают неопределенность значений, присвоенных калибратору, и долгосрочную воспроизводимость по данным ВКК.

## Slide 5
Сравнение 2 результатов
Результаты
Измерение А
Измерение Б

## Slide 6: Результаты + неопределенность
Результаты
Измерение А
Измерение Б
Результат измерения + расширенная неопределенность (k=2)
Примечание 8 к записи: В медицинских лабораториях большинство измерений выполняются однократно, и результат этого измерения считается приемлемым значением измеряемой величины, в то время как интервал НИ указывает на другие значения, которые также возможны.

## Slide 7
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ (НИ)
Вероятность
95.45 %
НИ = ± 2CV
См. примечания 2 и 7
Notes: 7

## Slide 8: Риски интерпретации. Уровень принятия клинического решения (Анн Вазу, 2017).
Другие случаи
Уровень клинического решения

## Slide 9: Неопределенность измерения и метрологическая прослеживаемость
Paulo Pereira New Trends and Developments in Metrology, 2016, Ch 3. Uncertainty of Measurement in Medical Laboratories
http://dx.doi.org/10.5772/62437 Accessed: Feb, 2 2018

## Slide 10: Проблемы прослеживаемости измерений «до конечного результата»
Название аналита | Смещение, % | Неопределенность калибраторов, % | CV, % | Стандартная НИ
Тиреотропный гормон (ТSH) | 7,11 | 1,5 | 7,61 | ±15,22
Св. тироксин (FT4) | 3,45 | 1,15 | 7,29 | ±14,58
Св. трийодтиронин (FT3) | 3,83 | 1,25 | 7,47 | ±14,94
Различия между неопределенностью присвоенного значения калибратора и стандартной неопределенностью в 10 раз!

## Slide 11: 7.3.4 Оценка неопределенности измерений
НИ измеряемых количественных величин должна быть рассчитана и принята для использования по назначению, где это уместно. НИ должна сравниваться с требованиями к качеству исследований и документироваться. Результаты расчета НИ следует регулярно пересматривать.
Информация о НИ должна предоставляться по запросу.
Когда пользователь запрашивает информацию о НИ, ответ лаборатории должен учитывать другие источники неопределенности, такие как биологическая вариация, но не ограничиваться ими.
Если качественный результат исследования основывается на методе, который выдаёт количественные результаты и определяется как положительный или отрицательный на основе порогового значения, НИ результата анализа должна быть оценена с использованием репрезентативных положительных и отрицательных образцов.
Для исследований с качественными результатами, также должна учитываться НИ в промежуточных этапах измерений или результатах ВКК, которые дают количественные данные, для ключевых (с высоким риском) составляющих процесса [измерения].
Следует учитывать НИ при проведении верификации или валидации метода, когда это уместно.

## Slide 12: Математическое моделирование рисков. Метод Монте-Карло
Методы Монте-Карло – группа численных методов для изучения случайных процессов.
В менеджменте рисков это метод имитационного моделирования, позволяющий получить эмпирическую оценку степени влияния на результат ряда факторов, а также оценку диапазона изменения результатов.

## Slide 13
Оценка результатов (1): рутинная оценка
Среднее по группе сравнения
Х лаборатории
Смещение (B)

## Slide 14
Оценка результатов (2): приемлимый?
Среднее по группе сравнения
Х
Смещение (B1)

## Slide 15
Оценка результатов (3) неприемлимый?
Среднее по группе сравнения
Х
Смещение (B2)

## Slide 16: Практическая задача
Повлияет ли на качество диагностики внедрение новых аналитических систем с характеристиками:
Название аналита | Смещение, % | CV, % | ТЕа
Тиреотропный гормон (ТSH) | 7,11 | 7,61 | 23,7
Св. тироксин (FT4) | 3,45 | 7,29 | 8
Св. трийодтиронин (FT3) | 3,83 | 7,47 | 11,3

## Slide 17: Принцип модели (1) (по J. Yundt-Pacheco, C. A. Parvin)
Риск сообщенной лабораторной ошибки – ожидаемое количество ненадежных результатов до выявления ошибки в ВЛК.
Ненадежный результат (неверный, неприемлимый) – результат, отличающийся от правильной концентрации аналита на величину, превышающую TEa.
Каждая ошибка ВЛК – это результат смещения контрольного сигнала.
Эффективность ВЛК – это вероятность выявления этого смещения в ближайшей контрольной точке. Зависит от величины ошибки (смещения) и от воспроизводимости (CV%)

## Slide 18: Принцип модели (2) (по J. Yundt-Pacheco, C. A. Parvin)
Defect
Detection
Unreal results
Низкий CV = ошибка выявляется
Chart: 
Ошибка
TEa
Ненадежнй результат

## Slide 19: Принцип модели (3) (по J. Yundt-Pacheco, C. A. Parvin)
Defect
Detection
Unreal results
Низкий CV = ошибка выявляется
высокий CV = ошибка не выявляется

## Slide 20: Создание модели (метод Монте-Карло)
Модель 1: Вероятность выявления смещения (ошибки) в ВЛК
Проводятся границы допустимых значений
± 2СV, ± 3СV
Cмещение меняется с шагом 1%, рассчитывается количество точек, где срабатывают критерии 1-3s, 2-2s, R4
Модель 2: вероятность недостоверных результатов:
Проводятся границы желательной общей ошибки ± Теа
Cмещение меняется с шагом 2%, количество точек, вышедших за эти пределы

## Slide 21
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ (НИ)
Вероятность
95.45 %
НИ = ± 2CV
См. примечания 2 и 7
Notes: 21

## Slide 22: Вероятность получения ненадежных результатов, когда система находится под контролем
Области ненадежных результаов
Св. T4 , св. Т3 –
- 25 – 30% ненадежных результатов

## Slide 23: Малый дефект вызывает большие проблемы
Chart: 
| 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.22 | 0.24
Впрятность пропустить ошибку | 0.9679 | 0.9487 | 0.89495 | 0.82905 | 0.72335 | 0.60315 | 0.48745 | 0.3685 | 0.2726 | 0.19735 | 0.14015
Недостоверные результаты | 0.4078 | 0.492 | 0.575 | 0.66195 | 0.748 | 0.81445 | 0.86865 | 0.9124 | 0.94725 | 0.9677 | 0.9826
(1-Error detection probability)x100 %
FT3
Chart: 
| 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.22 | 0.24
Впрятность пропустить ошибку | 0.9704 | 0.94115 | 0.89875 | 0.83205 | 0.73535 | 0.6161 | 0.4965 | 0.3815 | 0.2769 | 0.2078 | 0.14335
Недостоверные результаты | 0.52105 | 0.59705 | 0.6763 | 0.7514 | 0.81235 | 0.867 | 0.9079 | 0.93745 | 0.96395 | 0.97985 | 0.98845
(1-Error detection probability)x100 %
FT4
Defect magnitude
0,5 CV
Chart: 
| 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.22 | 0.24
Впрятность пропустить ошибку | 0.96875 | 0.9444 | 0.89175 | 0.8213 | 0.71495 | 0.58925 | 0.4736 | 0.3597 | 0.26685 | 0.19175 | 0.1282
Недостоверные результаты | 0.2587 | 0.33285 | 0.4148 | 0.4983 | 0.5918 | 0.67945 | 0.7537 | 0.81935 | 0.87205 | 0.9138 | 0.9464
100%
80%
60%
40%
20%
0%
(Probability of unreal result)x100 %
Testosterone
Chart: 
| 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.22 | 0.24
Впрятность пропустить ошибку | 0.9697 | 0.9491 | 0.9093 | 0.83845 | 0.75745 | 0.6447 | 0.5248 | 0.41465 | 0.32095 | 0.23265 | 0.169
Недостоверные результаты | 0.21035 | 0.26985 | 0.33805 | 0.42175 | 0.5139 | 0.6032 | 0.6783 | 0.75565 | 0.8254 | 0.8787 | 0.9192
100%
80%
60%
40%
20%
0%
(Probability of unreal result)x100 %
25-hydroxyvitamin D
0,5 CV

## Slide 24: Результат внедрения новой аналитической системы (ТТГ) по сравнению с используемой
Chart: 
| 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12000000000000001 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.19999999999999998 | 0.22 | 0.24
Mindray CL: Probability of not detected error | 0.97015 | 0.9609 | 0.9475 | 0.92975 | 0.8959 | 0.8546 | 0.7993 | 0.7133 | 0.6287 | 0.53205 | 0.4325
Access 2: Probability of not detected error | 0.05415 | 0.09205 | 0.14545 | 0.22065 | 0.30465 | 0.41545 | 0.5258 | 0.6345 | 0.741 | 0.8245 | 0.88535
Mindray CL: Probability of unreal result | 0.9401 | 0.91555 | 0.8651 | 0.77795 | 0.6543 | 0.497 | 0.3437 | 0.20385 | 0.10455 | 0.04895 | 0.0176
Access 2: Probability of unreal result | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.043 | 0.11 | 0.22 | 0.371 | 0.522 | 0.721 | 0.833 | 0.915
Смещение при переходе на новую партию реагентов = 10%
(1 – вероятность выявления ошибки),%
вероятность ненадежного результата,%
Величина ошибки (смещение), %

## Slide 25: Заключение
Неопределенность измерения для большинства тестов зависит от воспроизводимости
Воспроизводимость является важным параметром обеспечения качества аналитического этапа:
  Влияние на эффективность ВЛК
  Влияние на достоверность результатов
От воспроизводимости зависят результаты ВОК, которые мы считаем критерием правильости